AIbci

# 脑机接口最优方案调研报告

专业版 · 决策与证据审计

版本 1.1.0
发布日期 / 数据截止  2026-07-23
证据状态  已审计 221 条规范化来源；置信度与适用边界见正文

内部决策与研究合作材料 · 非临床诊断或治疗说明书

# 版权与使用边界

© 2026 AIbci。报告中的原创分析、版式与汇编结构保留相应权利；第三方论文、标准、产品资料与网页的权利归各自权利人。来源附录仅在许可和留档状态允许时说明镜像或译文可用性。

本报告用于技术路线评估、科研规划、采购尽调和合规讨论，不构成医疗建议、诊断、治疗、器械注册结论、投资建议或对任何产品性能的保证。涉及人体研究、植入、刺激、康复、数据出境或高风险控制时，必须由具备资质的医院、申办方、伦理机构和监管专业人员独立复核。

证据边界：人体高性能结果多来自单人或小样本研究；不同任务、模态和终点不可直接横比。价格、注册状态、网页内容、许可与商业可得性会变化，采购或申报前应重新核验。AI 辅助译文仅供检索，专业判断和引用以原文及勘误为准。

版本控制：1.1.0；规范化数据截止：2026-07-23；来源账本：S0001-S0221。

使用本报告即表示理解上述证据、权限和责任边界。

# 目录

目录将在 Microsoft Word 打开文档时自动更新。

目录字段：打开文档后更新

证据截止：2026-07-23<br>

适用范围：全球技术和临床证据；中国大陆实施、采购和监管<br>

结论性质：技术与产品决策建议，不是医疗建议或注册法律意见

# 执行摘要

“最先进”“综合最优”和“最高性价比”对应三种不同问题，不能由一个品牌或一项准确率同时回答。

表 1　决策问题 / 结论

| 决策问题 | 结论 | 适用范围 | 置信度 | 不能忽略的限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非侵入式公开任务前沿 | 没有跨任务单一冠军；在线二维连续追踪、单指类别控制、8 干电极 code-VEP 和医院主导的卒中康复分别评价 | 健康人任务研究或特定临床方案 | B/C（依任务） | 指标不可混排；健康响应者筛选、同日微调、多会话训练、视觉刺激和临床异质性限制外推 |
| 全技术公开人体性能对照 | 皮层内阵列与慢性高密度 ECoG；通信、连续控制和感觉反馈按任务并列评价 | 合格医院和器械申办方主导的临床研究 | C | 记录多来自单人或极小样本；手术、长期稳定、取出、居家支持和商业可得性不足 |
| AIbci 近期综合最优 | 32-64 通道专业非侵入 EEG，配硬件触发、LSL/BIDS、质量门控、强传统基线和紧凑深度模型 | 0-24 个月科研平台、低风险 HCI 和医疗合作前置验证 | B | 需要本地同台测试；跨日泛化、佩戴负担、专业设备报价和中国售后仍需实测/询价 |
| 明确原型任务的最高性价比 | 8-16 通道 OpenBCI 类开放 EEG、湿电极、可靠事件同步和本地开源栈 | P300/SSVEP、有限 MI、ERP 教学和实时原型 | B（科研）/D（医疗） | 低通道、无线抖动、输入保护、整机安规和临床证据限制；不能继承到诊断或高风险控制 |

公开人体研究报告了较高性能，但目前主要来自单人或极小样本研究。皮层内系统在单人中达到在线 90 字符/分钟手写；另一名单人达到 62 词/分钟语音、125,000 词表 WER 23.8%。S0001S0002UC Davis 单人语音系统累计使用超过 248 小时，约 32 词/分钟；UCSF ECoG 单人实时文本中位 78 词/分钟、WER 25%。S0003S0011这些任务、词表、语言模型和植入方式不同，不能按数字大小排成一个冠军。

在非侵入 EEG 里，领先结果分布在不同任务上：筛选后的健康受试者实现了在线两指和三指运动想象类别控制，另一项多会话研究实现二维连续追踪，8 干电极 code-VEP 则报告了低校准在线选择结果。S0191S0192S0197这些研究的任务、指标和受试者选择不同，且受到同日微调、训练数据累积和健康样本限制，不能与植入式通信吞吐混排，也不能外推患者居家或跨日稳定性。

AIbci 近期应优先建设专业非侵入研究平台及可审计的数据、算法基础，并选择一个辅助沟通或康复适应证与医院合作。植入式仅保留软件、质量、安全和外设接口能力，由合格临床与器械伙伴主导。自行植入、消费级诊断和“通用读心”不进入近期范围。

# 1. 研究方法和证据边界

本次调研统一登记 221 个去重后的全球来源；research/source-id-map.csv记录六个工作流中的 227 条本地到全局映射，涉及 225 个按scope + local_source_id去重的本地标识；另审计 31 项关键主张。来源包括同行评审人体论文、临床注册、监管原文、标准、公开数据集、开源项目、厂商原始资料和公开招采。相同 DOI 合并；同一试验的注册页和论文分别保留，但标为依赖关系；同一队列的后续论文不当成完全独立样本。

证据按 A-D 分级：A 为多项高质量监管、临床或相互支持的原始证据；B 为至少一项高质量原始证据或正式标准并有补充支持；C 为单项、小样本、预印本或独立核验有限；D 为厂商自报或无法独立验证。D 级不能单独支撑近期推荐。

综合评分采用六维权重：实际任务性能与稳定性 25%，安全和用户负担 20%，证据与成熟度 20%，TCO 15%，工程开放性 10%，中国可行性 10%。进入近期或中期推荐前，安全、技术可行、证据、中国实施四项硬门槛必须全部通过。每个维度执行权重上下 20% 的敏感性分析。

以下指标不直接混排：字/分钟与词/分钟，WER 与 CER，离线分类准确率与在线任务成功率，健康受试者与患者，受试者内随机窗口与跨 session/跨人，头皮 EEG 与植入式记录。模型使用语言纠错时，原始解码和纠错后结果分别报告。

## 1.1 量化评分与敏感性

评分是场景内的决策工具，不是跨任务的绝对性能榜。25 个候选中，12 个通过四项硬门槛且六维信息足以加权；10 个因安全、证据或中国实施门槛未通过而排除；3 个多模态候选虽通过硬门槛，但整套 TCO 不可审计，因此不做确定性综合或性价比排名。完整逐项数据见research/scorecard.csv。

表 2　场景 / 基准首位

| 场景 | 基准首位 | 基准分（0-5） | 12 个权重变体范围 | 场景内结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研平台 | RP01：32-64 通道专业 EEG | 3.8000 | 3.7365-3.8635 | 首位稳定；作为近期品类级主线 |
| 辅助沟通 | AC02：开放 EEG SSVEP 有限选择 | 3.5500 | 3.5133-3.5867 | 首位稳定；只适用于有限选项原型，不能替代患者临床验证 |
| 设备控制 | DC02：开放 EEG 有限命令共享控制 | 3.5500 | 3.5133-3.5867 | 与 DC01 专业 EEG 接近；性能权重升至基准的 1.2 倍或 TCO 权重降至 0.8 倍时名次互换，不给单一稳健冠军 |
| 康复 | RH03：开放 EEG-MI 神经反馈研究 | 3.4000 | 3.3067-3.4933 | 首位稳定但仅为研究工具；治疗方案仍需医院、临床终点和注册路径 |
| 认知/疲劳 | CF01：专业 EEG 加眼动/ECG | 3.0000 | 2.9333-3.0667 | 仅低后果研究提示；跨人、跨日和误报须本地验证 |
| 自适应 HCI | HCI03：OpenBCI 低后果原型 | 3.3000 | 3.2133-3.3867 | 首位稳定；必须可关闭、可撤销并保留传统输入 |

三类榜单由不同规则生成：性能前沿保留原始终点并按通信、连续控制、感觉反馈和康复分别列示；综合最优要求四项硬门槛全部通过，再按六维加权；性价比只在达到目标且成本边界可审计的候选中做 Pareto 判断。由此得到的品类级结论仍是：皮层内阵列与慢性高密度 ECoG 处于公开人体性能前沿，专业 32-64 通道 EEG 是近期综合主线，OpenBCI 类 8-16 通道 EEG 是明确低风险原型任务的成本/开放性前沿。

# 2. 技术全景

“半侵入式”不是统一的临床或监管分类。本文仅将不穿透皮层表面的 ECoG/μECoG 和血管内接口归入工程上的“半侵入/低侵入”比较栏；SEEG 电极进入脑组织，虽然常借临床植入开展机会性研究，不能因此称为低风险。具体项目仍按手术路径、组织接触、植入时长和刺激能力逐项评估。

表 3　类别与代表路线 / 手术/组织负担

| 类别与代表路线 | 手术/组织负担 | 信号与功能潜力 | 长期人体证据 | 可采购与中国近期角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 侵入式：皮层内阵列、脑-脊双植入 | 开颅并穿透脑组织；刺激时再叠加刺激风险 | 单神经元/群体高带宽，适合高速沟通、连续控制和感觉反馈 | 主要为单人或小队列；存在信号下降、感染、取出和长期支持问题 | 不是通用商品；仅由医院和器械主体主导研究，AIbci 提供软件、数据、质量或安全子系统 |
| 半侵入/低侵入：皮层表面 ECoG/μECoG、血管内接口 | ECoG 仍需开颅；血管内需介入、抗血小板并承担血管事件风险 | ECoG 带宽高于头皮 EEG；血管内目前偏离散控制 | 慢性 ECoG 有多年单例；血管内已发表队列仍很小；急性 μECoG 不能外推慢性可靠性 | 同样不是 AIbci 可自主开展的人体方案；作为医疗合作或长期储备 |
| 非侵入式：EEG、fNIRS、EEG-fNIRS | 无手术；主要负担是准备、接触、运动伪迹和疲劳 | EEG 适合快速有限意图；fNIRS 适合慢状态补充，空间/时间性能不能与植入式直接换算 | 研究生态和重复采集基础较成熟，但跨日、跨人、患者居家效果仍依任务而定 | 可先建科研平台；医疗、诊断、治疗或高风险控制仍需另行评价与注册 |

## 2.1 皮层内阵列

皮层内路线仍保持通信和高自由度控制的公开上限。除了 90 字符/分钟手写和 62 词/分钟语音，单人双向系统把机器人抓取任务中位完成时间从 20.9 秒降至 10.2 秒。该单人结果显示运动解码和 ICMS 触觉反馈能够在这项受控任务中共同工作。S0007

代价很具体：开颅和组织穿透、经皮连接或全植入遥测、感染/机械风险、第一年信号下降、通道波动和跨日重校准。5 年单人记录仍能支持解码，不代表神经单元或每个通道稳定。S0005Neuralink PRIME 和 Paradromics Connect-One 已有注册记录，但截至 2026-07-23 没有公开结果表可支持人体吞吐或长期安全排名。S0030S0036

皮层内路线处于性能前沿，但近期不满足 AIbci 自主实施门槛。可投资设备无关的实时解码、质量监控、中文任务、共享控制和安全网关。

## 2.2 ECoG、μECoG 和 SEEG

慢性 ECoG 在信号带宽与组织穿透之间形成折中。UCSF 单例实时文本达到 78 词/分钟；Utrecht 全植入系统提供接近 7 年的单人独立居家使用，但第 6 年后使用下降并最终失效，论文将信号下降与进行性皮层萎缩联系起来，同时保留其他解释。[S0011]S0040JHU 单例 switch-scan 拼写中位 10.2 字符/分钟，固定模型 90 天不重训；另一项同路线语音命令在 3 个月中位准确率 90.59%，同样不需要每次重校准。S0041S0044

术中 1,024 通道 μECoG 和高分辨率表面记录显示短时密集采样可行，但记录只有分钟到小时，不能外推慢性可靠性。S0014S0015SEEG 已有 30 名癫痫患者五动作离线研究，临床电极覆盖由治疗需要决定，尚缺慢性专用 BCI、在线真实任务和长期安全证据。

慢性 ECoG 与皮层内共同处于通信性能前沿。μECoG 仍是工程前沿；SEEG 适合机会性研究，不是近期长期辅助产品答案。

## 2.3 血管内和其他低侵入路径

Stentrode 的已发表 12 个月分析包含 4 人，未报告器械相关严重不良事件、血管闭塞或迁移；早期 2 人居家点击输入常与眼动导航组合，正确字符速度为 13.81/20.10 字符/分钟。S0021S0022这些结果支持全植入、较低带宽电脑控制的可行性，但不能排除抗血小板、血栓或静脉解剖负担。

美国 COMMAND 实际入组 6 人，注册页尚无结果表，不能套用 SWITCH 的安全数字。S0024中国的 NEO、StairMed、高通道植入、中文语音神经假体等注册增加，仍以预计样本和招募状态为主。S0175-S0183

血管内路线提供了另一种风险折中，值得长期观察。在高带宽任务上，它尚不能替代皮层内/ECoG；“全植入”或“招募中”也不能提高其商业成熟度评级。

## 2.4 非侵入 EEG、fNIRS 和混合系统

非侵入 EEG 的主要优势是风险较低、可重复采购，以及较开放的数据和软件生态。湿 Ag/AgCl 仍适合作为信号基准；干、半干和主动电极可缩短准备时间，但需要在同一受试者、范式、佩戴时长和运动条件下配对验证。S0049-S0052

看低通道研究时，要把“做得到”和“更划算”分开。4 通道无线 EEG 在健康受试者在线 MI 中报告 76.54%，8 干电极 code-VEP 在特定视觉任务中报告 94.3%-97.5%；两者不能跨范式排名，也未证明患者获益或跨日稳定。[S0192]S0199100 人可穿戴 P300 数据支持少校准方向，但 73.23% 无校准和 78.75% 微调后准确率不是字符速率、误选率或居家可用性。S0200

独立 EEG phantom 比较显示，四款消费级设备普遍存在带宽限制，P300 虽可检测但 ERP 波形可能失真，仅一款设备的 ERP 时序接近科研级系统。S0198三会话、62 人 MI 数据集提供了跨日研究资源，但其 10 折结果不能替代按受试者或会话留出的泛化验证。S0193

fNIRS 可补充血氧和系统生理信息，适合慢状态、自然环境和部分康复研究；血流响应慢，不宜作为快速控制主链。EEG-fNIRS 只有在预注册任务中显示的收益超过同步、佩戴和延迟成本时才加入。短距通道、原始光强、饱和和系统生理回归不可省略。

专业 EEG 是 AIbci 当前主线。fNIRS 按任务选配；消费头环只用于受限原型，不是通用研究或医疗设备。

# 3. 功能优先级

表 4　优先级 / 功能

| 优先级 | 功能 | 推荐做法 | 主要验收 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 科研平台 | 多设备原始采集、触发、BIDS、回放、基准和质量仪表 | 数据完整、P99 延迟/漂移、跨日复现、部署时间 | 默认预处理、错误事件和许可证污染研究 |
| P1 | 低风险自适应 HCI | 可关闭、可撤销的提示、界面密度或训练节奏调整 | 真实任务时间、错误率、关闭率、负担 | 误适应、监控感、模型操纵 |
| P1 临床合作 | 辅助沟通 | P300/SSVEP 可靠选择；植入式语音只在临床项目 | 有效字符/词速、误选/小时、校准、无协助使用 | 错误表达意愿、隐私、疲劳 |
| P1 临床合作 | 康复 | EEG-MI 加治疗师、机器人或 FES；固定适应证 | FMA/ARAT 等临床量表、对照、随访和退出 | 把相关改善归因给解码器、刺激/机器人伤害 |
| P2 | 认知/疲劳自我提示 | EEG 加 EOG/ECG/IMU/行为，只做低后果提示 | 跨人/跨日、每小时误报、任务绩效 | 用工歧视、把困倦/压力/疾病混同 |
| P3 | 闭环刺激 | 仅有资质医疗团队；独立硬件安全边界 | 临床终点、刺激限值、AE、长期随访 | 错误刺激、组织损伤、网络攻击 |

康复研究不能只看阳性结果。2025 年荟萃分析报告 FMA-UE 平均差 3.69 分，但异质性 I²=70%，MBI 未显著；中国 17 中心 RCT 报告组间差异 3.35 分；重度亚急性卒中先导 RCT 在三个月时未发现显著组间差异（p=0.382）。S0195S0194S0203这些结果支持医院主导的特定方案继续验证，不证明通用 BCI 疗效或自主医疗部署。

疲劳和工作负荷研究尤其容易被数据泄漏夸大。一项 12 名健康男性模拟驾驶研究采用 10 秒窗口随机 10 折，并在全体数据上做特征选择，不能作为跨人证据。S0158另一项工作负荷研究是每人 T0 校准后测试同一人的其他任务；高负荷与低负荷仅 57.04%，没有高于机会水平，通道又由全体人/任务选出。S0159这类结果只适合提出实验假设，不适合宣传“AI 已能准确识别疲劳或注意力”。

# 4. 推荐系统实现

表 5　架构 / 主要用途

| 架构 | 主要用途 | 信号与系统核心 | AIbci 的合理角色 | 置信度与最大限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A：性能前沿医疗合作级 | 重度瘫痪辅助沟通、高自由度控制、脑-脊闭环 | 皮层内/ECoG/血管内候选、受控实时解码、独立安全网关和长期监控 | 软件、数据层、质量监测、中文任务、外设 API；不自行实施植入 | C；单人/小队列为主，手术、长期安全、取出和终身支持未解决 |
| B：风险调整后综合最优 | 科研平台、低风险 HCI、医疗合作前置验证 | 32-64 通道专业 EEG、硬件触发、LSL/BIDS、质量门控和强基线 | 近期主产品与数据/算法底座 | B；需本地同台、跨日、佩戴负担、报价和售后验证 |
| C：开放式高性价比 | P300/SSVEP、有限 MI、ERP 教学和实时原型 | 8-16 通道开放 EEG、湿电极、光电/硬件同步和本地开源栈 | 快速验证明确、低后果的任务 | B（科研）/D（医疗）；低通道、无线、输入保护和整机安规限制 |

## 4.1 综合最优主架构

默认配置是 32-64 通道专业 EEG、湿电极基准和半干/主动干挑战组、TTL/光电事件、离线可工作的本地计算。设备候选可包括 g.HIamp、ANT eego、BioSemi、actiCHamp Plus 和 NeuSen W64；最终由同一台架决定，不按品牌、通道数或厂商 CMRR 单独定标。S0069S0070S0071S0081

软件栈采用 MNE/MNE-BIDS 管数据，MOABB/pyRiemann/scikit-learn 做可复现基线，Braindecode/PyTorch 承载紧凑深度模型，LSL 统一多模态流，BrainFlow 作为需要时的硬件抽象。S0144-S0154LSL 不是共享硬件时钟；精确 ERP 和闭环仍需要 TTL/光电回环及每条路径的延迟、抖动和漂移测试。S0066S0150

算法顺序：Riemannian、xDAWN、CSP/FBCSP 和正则线性模型先达标；EEGNet 类紧凑 CNN 做生产候选；Transformer、自监督和基础模型只有在同一划分、同一输入和跨 session/设备外测中获得稳定增益后升级。任何预处理、特征选择、对齐、增强和模型选择必须只在训练折内拟合。S0099S0100S0105

## 4.2 AI 与大模型的安全边界

大模型可用于文本候选重排、界面、文档和日志解释。原始 WER/CER 与语言模型修正后指标分开。轮椅、机械臂、FES 或刺激不能由 LLM 直接驱动；神经解码只输出受限意图，命令白名单、速度/空间限制、确认/撤销、传统输入回退和独立急停由确定性状态机执行。

在线自适应使用更新限幅、冻结基线、回滚和漂移报警。低质量、OOD 或低置信输入进入拒识状态，不通过“自动清理”继续输出。持续学习留在受控研究，医疗版本锁定后按变更控制重新验证。

## 4.3 最高性价比实现

最小方案是 OpenBCI Cyton 8 通道、湿电极、本地电脑、硬件事件或光电校时、BrainFlow/LSL 和 MNE。Cyton 公开价 USD 1,249；需要 16 通道及湿/干完整物料时，研发套装公开价 USD 4,499。S0074S0076

Muse 2 为 USD 249.99，EPOC X 为 USD 1,199，Crown 为 USD 1,499。S0077S0078S0079Muse 的电极位置固定且通道较少；EPOC X 需要把 PRO/raw 许可纳入 TCO；Crown 适合快速 HCI，但固定布局不替代可配置研究帽。对可复现 P300/SSVEP/有限 MI，Cyton 类开放板卡在公开价格、原始数据访问和工程开放性之间具有较好的组合。

4 通道无线 EEG 已证明特定在线 MI 任务可行，但其原型价格、供货、接口开放性和中国 TCO 未公开，因此不能替代 OpenBCI 类方案的可审计性价比结论。[S0199]

# 5. 成本与采购

公开价格只覆盖特定网页配置，不含中国税运、耗材、电脑、软件订阅、人员、校准、备机和售后。上海健康医学院一套无线脑电系统成交 CNY 438,000；华南理工 CNY 1,891,500 是多系统混合包，均不能当通用零售价或拆成单件价格。S0095S0097

完整 BOM 见research/bom.csv。三年/五年 TCO 应逐项询：设备、帽/电极、凝胶/盐水毡/optode、订阅、存储、安全、校准、维修、停机替代、实验人员、QA、伦理和临床/注册。专业和医疗设备没有同口径公开全价时保留询价，不用芯片价或无来源区间填空。

表 6　档位 / 已核公开价格/成交锚点

| 档位 | 已核公开价格/成交锚点 | 仍须询价或核验 | TCO 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开放价值级 | Cyton USD 1,249；16 通道 R&D bundle USD 4,499；三款消费替代品为 USD 249.99-1,499 | 中国税运、兼容湿电极、同步治具、替换耗材、订阅/原始数据许可、电脑与维护 | 设备网页价可审计，3/5 年全 TCO 尚未闭合 |
| 专业科研级 | 上海特定无线脑电整套成交 CNY 438,000，仅作历史合理性锚点 | 当前 32-64 通道主机、帽/电极、TTL、SDK、电脑、培训、保修、备机、耗材；至少两份同口径书面报价 | 不给无依据总价；采购定标前闭合 3 年 TCO |
| 医疗合作级 | 无可横比公开整套价格 | 临床主机或研究植入接口、手术/随访/取出、确定性安全层、质量与注册、临床数据治理和长期支持 | 全部按适应证、申办方和医院合同核算；不能与科研板卡直接比价 |

统一公式为：TCO = 初始设备与备机 + 税运安装 + 耗材 + SDK/订阅 + 计算/存储/安全 + 校准维修与停机 + 人员 + 研究/临床/注册成本。开源许可证费用为零，不表示工程、验证和维护免费。

# 6. 中国大陆实施

2025 年七部门发布实施意见，MIIT/TC4 推进相关标准工作。S0172S0173截至 2026-07-23，脑电数据格式等 5 项通信行业标准仍是报批公示，公示到 2026-07-24，不能称已发布生效。S0174

产品分类取决于 intended use。科研设备应隔离医疗模式；消费产品不得暗示诊断/治疗；康复、辅助沟通和监测通常需要医疗器械路径；独立 SaMD 要写清输入、输出、目标疾病/人群和临床决策作用；植入和刺激按高风险准备，最终以分类界定和监管沟通为准。S0160S0170S0188

国家药监局 2026 年第 24 号通告于 2026 年 6 月 30 日发布并施行，同时发布脑机接口医疗器械产品分类界定和通用名称命名两项指导原则。S0216S0217S0218分类界定所列四项技术特征须同时具备：测量脑和脊髓中枢神经系统产生的神经信号；实时解码且所得指令直接用于产品主要预期用途；中枢神经系统与外部辅助或诊疗设备实时双向交互或形成闭环反馈；达到改善、修复或替代中枢神经功能等临床效果。四项是同一指导原则中的分类界定条件，不是“四项强制标准”，条件本身也不要求必须采用 AI。[S0217]S0219

官方分类路径为：侵入或植入式产品按第三类12-00，非侵入疾病治疗按第三类09-00，功能代偿按第三类19-00；仅在脑卒中肢体运动康复这一特定路线中，未采用 AI 的产品按第二类19-00，采用 AI 时按第三类19-00，其他康复产品按第三类19-00。因此不能概括为“无 AI 康复均为第二类”或“所有 AI 产品均为第三类”，具体产品仍须依据实际预期用途和技术特征进行分类界定。[S0217][S0219]通用名称命名指导原则同样不应写成强制法规；符合监管要求时可以采用其他方法。[S0218]

临床评价不能由离线准确率替代。需要临床试验时执行 2022 器械 GCP；创新医疗器械特别审查需要申请并获纳入，不是 BCI 或 AI 的自动资格，也不等于注册批准。S0189S0190

美国 FDA 已将 DEN200046 对应的非侵入 EEG 驱动上肢训练设备归为 Class II、product code QOL、21 CFR 890.5420。S0201NCT05965713 已完成并实际入组 109 人，但 ClinicalTrials.gov 仍为hasResults=false。S0202美国分类和完成注册均不等于中国批准，也不构成新增疗效或安全性结果。

脑数据如果能关联个人，应按高敏感等级设计。PIPL、数据安全、出境和人遗是不同主线。S0168S0169EEG/ECoG 本身不因来自人体就自动成为人类遗传资源信息；与血液、组织、基因组或境外人遗合作结合时另行判断。

表 7　主体 / 实施责任

| 主体 | 实施责任 |
| --- | --- |
| AIbci | 冻结 intended use 和系统边界；维护受控软件、数据、质量门控、回放和接口；不越权作医疗宣称或自行植入 |
| 医院/研究机构 | 目标人群、伦理、临床流程、受试者安全、随访和不良事件处置 |
| 申办/持证器械主体 | 分类与注册沟通、质量体系、风险管理、软件/网络安全、召回和全生命周期责任 |
| 硬件/本地供应商 | 当前证书与注册范围核验、同口径报价、SDK/固件冻结、培训、备件和中国售后 |
| 合作各方共同承担 | 数据权与训练权、跨境评估、算法变更、故障升级、停止维护、植入物取出和长期资金责任，并在采集前写入合同 |

# 7. 分阶段路线

## 0-24 个月

建立专业非侵入平台和开放低成本对照；先完成信号、同步、数据、算法和真实任务验收。与 1-2 家高校/康复医院建立伦理批准的数据合作。首版不含疾病诊断、闭环刺激或高风险自主控制。

## 3-5 年

只选择一个适应证，例如重度运动障碍可靠选择沟通或卒中上肢康复。与医院和器械注册主体形成三方责任；冻结 intended use、系统边界和首个锁定算法版本。报告临床获益、生活质量、失败者、退出、误触发和照护负担，不只报平均准确率。

## 5-10 年

植入式仅作为伙伴主导的技术储备。AIbci 可提供实时软件、中文任务、数据标准、外设生态、质量监测和安全网关。没有合格医院、申办/持证企业、长期支持和取出责任时，不进入人体植入。

团队、TCO 公式、验收与停止条件详见research/reference-architectures.md。

# 8. 不推荐清单

消费 EEG 诊断 AD、抑郁、ADHD 或癫痫，除非有目标产品、目标人群、外部站点和临床注册证据。

“读取任何想法”或“准确识别真实情绪”。现有高速语音来自特定植入、任务和个体。

用窗口随机划分、同一受试者/session 混入训练测试或全数据特征选择产生的高准确率做产品宣称。

用通道数、ADC 位数、芯片价格、GitHub stars、融资、政策、RECRUITING或演示视频代表临床成熟。

让生成式模型直接控制刺激、轮椅或机械臂，不设置确定性边界、拒识、回退和急停。

AIbci 在缺少医院、申办方、伦理、质量体系和长期支持时自行开展植入或刺激人体项目。

# 9. 主要风险和停止条件

技术风险包括信号漂移、接触/运动伪迹、错误同步、丢包、域偏移和语言模型掩盖原始错误。临床风险包括手术、感染、出血、血管事件、刺激异常和再次手术。脑-脊桥单例在第 167 天因金葡菌感染取出一侧皮层植入物，这类事件必须与功能演示同时披露。S0027

商业风险主要是需求过窄、准备负担、云/SDK锁定、耗材和售后成本，以及医疗责任被低估。数据风险包括身份再识别、模型反演、跨任务再利用、出境和停止维护后的数据处置。

项目应在预注册方案中确定 P99 延迟/漂移、事件丢失、质量拒识、跨天任务、校准、误触发、接管、负担和退出阈值，同时预先定义统计窗口和连续批次数。达到预设停止界限，BCI 相对传统输入没有实际收益，收益主要来自未披露的 EOG/EMG/人工协助，或风险/成本无法由目标价值补偿时，应暂停该功能并复核。

# 10. 局限

截至 2026-07-23，Neuralink、Paradromics、多项中国新注册研究以及已完成的 NCT05965713 没有公开结果表。专业硬件价格多为询价，公开招采配置也不完全相同。多数高性能侵入式论文为 n=1；新增非侵入式前沿也常受健康响应者筛选、同日微调、多会话数据累积或缺少严格留出跨会话验证限制；不良事件常在补充材料或注册页，公开完整性不一致。

NMPA 自动访问返回 412，相关标题、公告号和日期使用官方 URL 与政府公开镜像交叉核验。ChiCTR 和 WHO ICTRP 访问稳定性不足，临床列表不是中国或全球全部研究。2026-07-24 后应复核 5 项标准公示结果；采购前重查产品、价格、证书、SDK 和许可证。

来源台账、临时到全局映射、主张审计、评分、BOM、开源项目快照和工作流原始笔记均位于research/。核心结论使用[S0001]格式的全局来源 ID，可在source_ledger.csv追溯。

# 出版说明与来源附录

版本：1.1.0<br>

数据截止：2026-07-23<br>

生成方式：由经审计主报告与规范化来源账本确定性生成；正文只将来源 ID 转为链接。

## 方法与限制

来源条目以research/source_ledger.csv为主键，并与版权、下载和翻译账本按来源 ID 严格一对一联结。正文的结论、数字、证据等级和限制保持原样。来源状态反映数据截止日的记录，不代表此后网页、许可、注册状态或产品信息没有变化。专业设备价格、临床试验结果和中国监管状态仍应在采购、申报或研究启动前重新核验。

AI 辅助翻译，非官方版本。专业判断、引用和争议应以原文及其勘误为准。

## 版权与镜像规则

只有版权账本明确标记为可再分发且文件真实存在的资料才提供本地镜像；许可不明、受限或待人工复核的资料只提供书目信息、DOI、原始 URL 与中文证据摘要。metadata_only表示仅元数据，不提供全文镜像。原始文件与译文分目录保存；下载失败或不可用时显示状态，不提供空链接，也不以摘要冒充全文。

# 关键主张审计索引（资料年份：2015–2026）

## C001 · critical · 2021 / 2023

性能前沿按同场景可验证能力上限给出：辅助沟通中皮层内手写90字符/分、皮层内语音62词/分和ECoG 78词/分分别为前沿观察，但任务、单位、词表和错误口径不同，允许并列不可比。

报告位置：三类结论-性能前沿

来源：[S0001]、[S0011]

核验状态：verified

不确定性：C/single-case-frontiers

## C002 · critical · 2026 / 2024

AIbci近期综合最优为32-64通道专业非侵入EEG、可验证硬件事件/同步、原始数据/API、BIDS与质量门控的组合。

报告位置：三类结论-综合最优

来源：[S0081]、S0082

核验状态：verified

不确定性：B/category-level

## C003 · critical · 2026 / 2024

对达到低风险科研原型目标且成本可审计的方案，8-16通道OpenBCI类开放EEG仍位于成本-开放性Pareto前沿；4通道可穿戴EEG已有任务特定在线MI可行性，但因价格、接口、供货和中国TCO未公开，不能替代可审计性价比结论。

报告位置：三类结论-性价比

来源：[S0074]、[S0199]

核验状态：verified

不确定性：B/research-only

## C004 · high · 2021

BrainGate尝试手写在单人在线实验达到90字符/分、原始准确率94.1%；>99%仅为离线自动纠错。

报告位置：侵入式性能

来源：[S0001]

核验状态：verified

不确定性：C/single-case

## C005 · high · 2023

Stanford尝试语音在单人在线实验达到62词/分；125000词表WER为23.8%，50词表WER为9.1%。

报告位置：侵入式性能

来源：[S0002]

核验状态：verified

不确定性：C/single-case

## C006 · high · 2024

UC Davis单人语音神经假体约32词/分，随访报告至8.4个月并累计使用超过248小时。

报告位置：侵入式性能

来源：[S0003]

核验状态：verified

不确定性：C/single-case

## C007 · high · 2023

UCSF慢性高密度ECoG第二位参与者的实时文本中位78词/分、WER 25%。

报告位置：侵入式性能

来源：[S0011]

核验状态：verified

不确定性：C/single-case

## C008 · high · 2023

Stentrode SWITCH安全分析n=4在12个月无器械相关SAE、血管闭塞或迁移；早期字符输入依赖眼动导航，不能写成纯脑控高带宽。

报告位置：血管内BCI

来源：[S0022]

核验状态：verified

不确定性：C/small-overlapping-cohort

## C009 · high · 2023

脑-脊数字桥个案实现约100 ms意图到刺激并完成站立/步行等任务，但右侧植入处感染并在术后第167天取出。

报告位置：脑脊闭环

来源：[S0027]

核验状态：verified

不确定性：C/single-case

## C010 · high · 2020

RNS长期研究为256名初始植入、230名进入长期研究、162名完成9年；第9年发作频率中位下降75%。

报告位置：闭环刺激

来源：S0129

核验状态：verified

不确定性：B/open-label-attrition

## C011 · high · 2024

Neuralink PRIME、CAN-PRIME、辅助机械臂、GB-PRIME和VOICE均有注册目标，但截至截止日注册记录无可核验的人体性能、实际植入总数或长期安全结果。

报告位置：注册边界-Neuralink

来源：[S0030]、S0031

核验状态：verified

不确定性：A/registration-no-results

## C012 · high · 2026

Paradromics Connect-One注册预计n=2且招募中；截至截止日无公开人体结果，不能由注册或公司材料推断吞吐与长期安全。

报告位置：注册边界-Paradromics

来源：[S0036]

核验状态：verified

不确定性：A/registration-no-results

## C013 · high · 2021

Synchron COMMAND实际入组n=6并完成12月主要随访，但截至截止日注册结果表未公开；SWITCH的n=4安全结果不能代入COMMAND。

报告位置：注册边界-Synchron

来源：[S0024]

核验状态：verified

不确定性：A/registration-no-results

## C014 · critical · 2026 / 2025

工信部公示的脑电数据格式等5项通信行业标准截至2026-07-23仍在报批公示期，意见截止2026-07-24，不能称为已发布生效标准。

报告位置：中国标准

来源：[S0174]、[S0172]

核验状态：verified

不确定性：A/time-sensitive-official

## C015 · critical · 2023

10个中国相关NCT在2026-07-23均可由API核验，enrollment均为ESTIMATED；RECRUITING、NOT_YET_RECRUITING或UNKNOWN只描述注册状态，不等于实际植入、上市批准或疗效结果。

报告位置：中国临床注册

来源：[S0175]

核验状态：verified

不确定性：B/registry-snapshot

## C017 · high · 2024

可审计成交样本包括上海无线数字EEG一套CNY438000，以及华南理工多系统混合整包CNY1891500；二者不能当作通用零售价或直接单价横比。

报告位置：中国招采

来源：[S0095]、[S0097]

核验状态：verified

不确定性：C/procurement-specific

## C018 · critical · 2025

推荐架构应分离采集/事件同步、不可变原始归档与BIDS、因果处理与质量门、强基线/模型、置信拒识/状态机及可撤销应用API；LLM不得直接控制高风险执行器或刺激参数。

报告位置：总体架构

来源：[S0066]、S0138

核验状态：verified

不确定性：B/architecture-synthesis

## C019 · critical · 2021 / 2023

AIbci 0-24个月应先做非侵入科研平台；3-5年通过医院/持证主体开展康复或辅助沟通合作；5-10年植入式仅作联合研发储备，不应自行开展人体植入。

报告位置：中国路线

来源：[S0160]、S0162

核验状态：verified

不确定性：B/policy-and-risk-synthesis

## C020 · critical · 2021 / 2018

WER、字/词速、分类准确率、临床量表和任务完成时间衡量不同终点，不能跨任务合并排序；原始连续指标必须保留。

报告位置：可比性

来源：[S0001]、S0125

核验状态：verified

不确定性：A/method-boundary

## C021 · high · 2017 / 2026

Muse、Emotiv和Crown的低网页价与可购买性不能替代目标功能证据；未达到目标的候选不得进入性价比Pareto。

报告位置：消费设备边界

来源：S0053、[S0078]

核验状态：verified

不确定性：C/target-evidence-gap

## C022 · high · 2023

现有疲劳/工作负荷研究存在小样本、同人校准、随机窗口和全局特征选择等限制，不能支撑跨人真实世界诊断；只适合可关闭、低后果的研究提示。

报告位置：认知疲劳边界

来源：[S0158]、[S0159]

核验状态：verified

不确定性：C/leakage-and-generalization

## C023 · critical · 2021 / 2023

植入式皮层内、慢性ECoG、血管内及脑-脊桥虽有前沿人体能力，但因安全/伦理负担和中国自主实施路径不满足，只能进入医疗合作或长期储备，不能进入AIbci近期自主实施加权榜。

报告位置：四硬门槛

来源：[S0001]、[S0027]

核验状态：verified

不确定性：C/route-level-small-samples

## C024 · critical · 2025 / 2024

非侵入EEG已展示在线个体手指类别控制和二维连续追踪，但两者任务与指标不同；前者80.56%两指、60.61%三指且筛选健康响应者，后者需多次训练积累数据，均不能外推患者独立居家控制。

报告位置：非侵入性能前沿

来源：[S0191]、[S0197]

核验状态：verified

不确定性：B/selected-healthy-online

## C025 · critical · 2025 / 2024

2025荟萃分析显示卒中上肢FMA-UE合并差异3.69分且为中等质量证据；中国17中心RCT报告组间差异3.35分，但重度瘫痪随机试验的三个月组间差异不显著。该证据支持医院主导的特定方案，不证明通用BCI疗效或自主医疗部署。

报告位置：康复最新证据

来源：[S0195]、[S0194]

核验状态：verified

不确定性：A/moderate-heterogeneous

## C026 · high · 2024

4通道可穿戴EEG在健康人在线MI中达到76.54%，8干电极code-VEP在特定视觉任务达到94.3%-97.5%；这些结果证明低密度路线可行，但不能跨范式比较，也不证明跨日稳定、临床获益或TCO最优。

报告位置：低通道边界

来源：[S0199]、[S0192]

核验状态：verified

不确定性：B/task-specific-healthy

## C027 · high · 2025 / 2015

62人三会话MI数据集为跨会话和跨受试者研究提供资源，但论文报告的10折交叉验证结果不等于真正按受试者或会话留出的泛化性能。

报告位置：跨日泛化边界

来源：[S0193]、S0120

核验状态：verified

不确定性：B/evaluation-split-dependent

## C028 · high · 2024 / 2017

独立EEG phantom比较发现四款消费级无线干电极设备普遍带宽受限，P300虽可见但ERP波形失真；消费设备适合教学或特定低风险提示，不应仅凭低价进入通用BCI性价比冠军。

报告位置：消费设备信号边界

来源：[S0198]、[S0053]

核验状态：verified

不确定性：B/device-generation-specific

## C029 · high · 2024

100人可穿戴P300数据上，无校准平均准确率73.23%，微调后78.75%；这支持少校准方向，但准确率不是字符速率、每小时误选或患者居家可用性。

报告位置：低校准P300边界

来源：[S0200]

核验状态：verified

不确定性：B/dataset-specific

## C030 · critical · 2021 / 2023

FDA已将DEN200046对应的非侵入EEG驱动上肢训练设备归为Class II、product code QOL、21 CFR 890.5420；NCT05965713虽已完成并实际入组109人，但无公开结果，二者都不等于中国批准或新增疗效证据。

报告位置：美国监管与试验边界

来源：[S0201]、[S0202]

核验状态：verified

不确定性：A/FDA-classification + B/registry-no-results

## C031 · high · 2024 / 2025

在40名重度亚急性卒中上肢瘫痪患者的随机先导试验中，三个月可分析35人，达到ARAT最小临床重要差异者为BCI组5/15、对照组5/20，组间p=0.382；保留的皮质脊髓束完整性才显著预测改善。

报告位置：康复反向证据

来源：[S0203]、[S0195]

核验状态：verified

不确定性：A/pilot-subgroup

# 按主题分组的来源附录

以下 221 条记录由规范化来源账本生成。题名译文用于检索；证据、权限、下载与译文状态按数据截止日展示。

## 人体研究、临床试验与长期证据

### S0001 · 通过手写实现高性能脑到文本通信

英文原题：High-performance brain-to-text communication via handwriting

机构 / 日期：Willett et al.  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41586-021-03506-2

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0002 · 高性能言语神经假体

英文原题：A high-performance speech neuroprosthesis

机构 / 日期：Willett et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41586-023-06377-x

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0003 · 准确且可快速校准的言语神经假体

英文原题：An Accurate and Rapidly Calibrating Speech Neuroprosthesis.

机构 / 日期：Card et al.  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1056/nejmoa2314132

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0004 · 经皮无线皮层内脑机接口的居家使用

英文原题：Home use of a percutaneous wireless intracortical brain-computer interface

机构 / 日期：Simeral et al.  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.1109/tbme.2021.3069119

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0005 · 人体皮层内微电极阵列的长期性能：5 年回顾性分析

英文原题：Long-term intracortical microelectrode array performance in a human: a 5 year retrospective analysis

机构 / 日期：not_public  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/ac1add

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0006 · 使用 Utah 阵列进行慢性单神经元记录的寿命与可靠性

英文原题：Longevity and reliability of chronic unit recordings using the Utah array

机构 / 日期：not_public  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/ac3eaf

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0007 · 诱发触觉的脑机接口可改善机械臂控制

英文原题：A brain-computer interface that evokes tactile sensations improves robotic arm control

机构 / 日期：Flesher et al.  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1126/science.abd0380

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0008 · 人体躯体感觉皮层的神经刺激与感知强度

英文原题：Neural stimulation and perceived intensity in human somatosensory cortex

机构 / 日期：Hughes et al.  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.7554/elife.65128

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0009 · 用于无构音瘫痪患者言语解码的神经假体

英文原题：Neuroprosthesis for decoding speech in a paralyzed person with anarthria

机构 / 日期：Moses et al.  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1056/nejmoa2027540

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0010 · 使用言语神经假体实现可泛化拼写

英文原题：Generalizable spelling using a speech neuroprosthesis

机构 / 日期：not_public  |  2022

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41467-022-33611-3

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0011 · 用于言语解码与虚拟形象控制的高性能神经假体

英文原题：A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar control

机构 / 日期：Metzger et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41586-023-06443-4

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0013 · 即时语音合成神经假体

英文原题：An instantaneous voice-synthesis neuroprosthesis

机构 / 日期：Wairagkar et al.  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41593-025-01905-6

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0014 · 高分辨率神经记录提高言语解码准确率

英文原题：High-resolution neural recordings improve the accuracy of speech decoding

机构 / 日期：not_public  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41467-023-42555-1

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0015 · Precision Neuroscience Layer 7 皮层接口的初步应用经验

英文原题：Initial experience with the Precision Neuroscience Layer 7 cortical interface

机构 / 日期：not_public  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.3171/2025.11.focus25908

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0016 · 基于 SEEG 的运动脑机接口卷积神经网络深度学习

英文原题：Deep learning with CNNs for motor BCIs based on SEEG

机构 / 日期：not_public  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/jbhi.2023.3242262

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0017 · BrainGate2 临床试验注册

英文原题：BrainGate2 clinical trial registration

机构 / 日期：BrainGate consortium  |  2009

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0018 · UCSF BRAVO 临床试验注册

英文原题：UCSF BRAVO clinical trial registration

机构 / 日期：UCSF  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0019 · 基于 sEEG 信号的言语解码

英文原题：Speech decoding from sEEG signals

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/ad593a

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0020 · 从 SEEG 解码抓握的连续运动学信息

英文原题：Decoding continuous kinetic information of grasp from SEEG

机构 / 日期：not_public  |  2022

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/ac65b1

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0021 · 神经介入手术植入的运动神经假体改善重度瘫痪患者日常活动能力：首次人体经验

英文原题：Motor neuroprosthesis implanted with neurointerventional surgery improves capacity for activities of daily living tasks in severe paralysis: first in-human experience.

机构 / 日期：Oxley et al.  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1136/neurintsurg-2020-016862

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0022 · 全植入式血管内脑机接口的安全性评估

英文原题：Assessment of safety of a fully implanted endovascular brain-computer interface

机构 / 日期：Mitchell et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1001/jamaneurol.2022.4847

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0023 · SWITCH 血管内脑机接口试验注册

英文原题：SWITCH endovascular BCI trial registration

机构 / 日期：Synchron  |  2019

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0024 · COMMAND 血管内脑机接口试验注册

英文原题：COMMAND endovascular BCI trial registration

机构 / 日期：Synchron  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0025 · WIMAGINE 硬膜外 ECoG 植入体的长期稳定性

英文原题：Long-term stability of the WIMAGINE epidural ECoG implant

机构 / 日期：not_public  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/ac2003

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0026 · WIMAGINE 外骨骼临床试验注册

英文原题：WIMAGINE exoskeleton clinical trial registration

机构 / 日期：CEA Clinatec  |  2015

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0027 · 利用脑-脊髓接口使脊髓损伤患者恢复自然行走

英文原题：Walking naturally after spinal cord injury using a brain-spine interface

机构 / 日期：Lorach et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41586-023-06094-5

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0028 · 下肢 ARC-BSI 试验注册

英文原题：Lower-limb ARC-BSI trial registration

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0029 · 上肢 ARC-BSI 试验注册

英文原题：Upper-limb ARC-BSI trial registration

机构 / 日期：not_public  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0030 · Neuralink PRIME 试验注册

英文原题：Neuralink PRIME trial registration

机构 / 日期：Neuralink  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0031 · Neuralink CAN-PRIME 试验注册

英文原题：Neuralink CAN-PRIME trial registration

机构 / 日期：Neuralink  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0032 · Neuralink 辅助机械臂试验注册

英文原题：Neuralink assistive robotic arm trial registration

机构 / 日期：Neuralink  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0033 · Neuralink GB-PRIME 试验注册

英文原题：Neuralink GB-PRIME trial registration

机构 / 日期：Neuralink  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0034 · Neuralink VOICE 试验注册

英文原题：Neuralink VOICE trial registration

机构 / 日期：Neuralink  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0036 · Paradromics Connect-One 试验注册

英文原题：Paradromics Connect-One trial registration

机构 / 日期：Paradromics  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0039 · BrainGate Tablet 试验注册

英文原题：BrainGate Tablet trial registration

机构 / 日期：BrainGate consortium  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0040 · 用于肌萎缩侧索硬化症的脑机接口寿命

英文原题：Longevity of a brain-computer interface for amyotrophic lateral sclerosis

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1056/nejmoa2314598

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0041 · 皮层脑机接口

英文原题：A click-based electrocorticographic brain-computer interface enables long-term high-performance switch scan spelling

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s43856-024-00635-3

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0042 · JHU CortiCom 试验注册

英文原题：JHU CortiCom trial registration

机构 / 日期：Johns Hopkins University  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0043 · 脊髓损伤患者全植入式脑机接口的 5 年随访

英文原题：5-year follow-up of a fully implanted brain-computer interface in a spinal cord injury patient

机构 / 日期：not_public  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/adc48c

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0044 · 稳定的言语脑机接口解码使一名 ALS 患者连续 3 个月无需重新校准即可控制设备

英文原题：Stable decoding from a speech BCI enables control for an individual with ALS without recalibration for 3 months

机构 / 日期：not_public  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1002/advs.202304853

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0045 · 双向皮层神经假体系统试验注册

英文原题：Bidirectional Cortical Neuroprosthetic System trial registration

机构 / 日期：not_public  |  2017

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0046 · 皮层通信系统试验注册

英文原题：Cortical Communication System trial registration

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0047 · 英语和西班牙语自动言语解码

英文原题：A bilingual speech neuroprosthesis driven by cortical articulatory representations shared between languages

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41551-024-01207-5

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0048 · 具有双侧感觉反馈的步行外骨骼实时脑机接口控制

英文原题：Real-time brain-computer interface control of walking exoskeleton with bilateral sensory feedback

机构 / 日期：not_public  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.brs.2026.103065

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0055 · 利用智能手机和耳周柔性印刷电极实现无干扰动态 EEG

英文原题：Unobtrusive ambulatory EEG using a smartphone and flexible printed electrodes around the ear

机构 / 日期：Debener et al.  |  2015

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/srep16743

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0119 · 迈向解决脑机接口无效使用问题：用户-模型协同适应

英文原题：Toward a cure for BCI illiteracy: user-model co-adaptation

机构 / 日期：Vidaurre et al.  |  2012

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/tbme.2010.2051404

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0126 · 脑控功能性电刺激可带来持久的卒中后上肢运动恢复

英文原题：Brain-actuated functional electrical stimulation elicits lasting arm motor recovery after stroke

机构 / 日期：Biasiucci et al.  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41467-018-03226-y

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0128 · 慢性自适应深部脑刺激与常规刺激的比较

英文原题：Chronic adaptive deep brain stimulation versus conventional stimulation

机构 / 日期：Oehrn et al.  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41591-024-03196-z

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0140 · 从无创脑记录中重建连续语言语义

英文原题：Semantic reconstruction of continuous language from non-invasive brain recordings

机构 / 日期：Tang et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41593-023-01304-9

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0158 · 利用基于 EEG 的神经生理频谱特征检测驾驶困倦

英文原题：Driving drowsiness detection using spectral signatures of EEG-based neurophysiology

机构 / 日期：Arif et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.3389/fphys.2023.1153268

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0159 · 基于平均负 theta 频带振幅的被动脑机接口评估不同认知任务的精神负荷

英文原题：Assessment of mental workload across cognitive tasks using a passive brain-computer interface based on mean negative theta-band amplitudes.

机构 / 日期：Gallegos Ayala et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.3389/fnrgo.2023.1233722

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0175 · 运动障碍植入式采集与刺激系统试验

英文原题：Implantable acquisition and stimulation system for movement disorders trial

机构 / 日期：Neuracle Medical Technology and Chinese hospitals  |  2023-06-27

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0176 · NEO 无线植入式脑机接口试验

英文原题：NEO wireless implantable BCI trial

机构 / 日期：Neuracle Medical Technology  |  2025-05-25

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0177 · StairMed 通用外设控制无线脑植入试验

英文原题：StairMed wireless brain implant for general peripheral control trial

机构 / 日期：StairMed  |  2025-02-17

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0178 · StairMed 脊髓损伤无线植入式脑机接口试验

英文原题：StairMed wireless implantable BMI for spinal cord injury trial

机构 / 日期：StairMed  |  2026-05-22

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0179 · StairMed 无线植入式脑机接口运动康复试验

英文原题：StairMed wireless implanted BCI motor-rehabilitation trial

机构 / 日期：StairMed  |  2025-04-25

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0180 · StairMed 无线植入式普通话言语神经假体试验

英文原题：StairMed wireless implantable Mandarin speech neuroprosthesis trial

机构 / 日期：StairMed  |  2026-06-15

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0181 · 高密度 ECoG 中文想象言语编码试验

英文原题：High-density ECoG Chinese speech-imagery encoding trial

机构 / 日期：Second Affiliated Hospital Zhejiang University  |  2026-03-10

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0182 · 面向四肢瘫痪运动功能的高通道植入式脑机接口试验

英文原题：High-channel implanted BCI for tetraplegia motor function trial

机构 / 日期：Zhongshan Hospital Shanghai  |  2026-03-09

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0183 · 脑机接口辅助脊髓刺激与外骨骼步态试验

英文原题：BCI-assisted spinal stimulation and exoskeleton gait trial

机构 / 日期：Xuanwu Hospital  |  2025-04-23

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0184 · 卒中运动想象与运动执行脑机接口试验

英文原题：Motor imagery and execution BCI for stroke trial

机构 / 日期：First Affiliated Hospital Xi'an Jiaotong University  |  2022-12-02

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0191 · 基于 EEG 的脑机接口实现实时单指级机器人手控制

英文原题：EEG-based brain-computer interface enables real-time robotic hand control at individual finger level

机构 / 日期：Ding Y, Udompanyawit C, Zhang Y, He B  |  2025-06-30

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  mirror_allowed  |  already_present  |  review_required

DOI：10.1038/s41467-025-61064-x

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0192 · 利用纹理闪烁提升干式 EEG code-VEP 脑机接口的实用性、舒适度与性能

英文原题：Leveraging textured flickers: a leap toward practical, visually comfortable, and high-performance dry EEG code-VEP BCI

机构 / 日期：Dehais F, Cabrera Castillos K, Ladouce S, Clisson P  |  2024-12-03

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/ad8ef7

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0197 · 采用深度学习解码的非侵入式脑机接口连续追踪

英文原题：Continuous tracking using deep learning-based decoding for noninvasive brain-computer interface

机构 / 日期：Forenzo D, Zhu H, Shanahan J, Lim J, He B  |  2024-04-30

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  mirror_allowed  |  already_present  |  review_required

DOI：10.1093/pnasnexus/pgae145

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0199 · 用于在线运动想象检测的少通道可穿戴脑机接口

英文原题：A Wearable Brain-Computer Interface With Fewer EEG Channels for Online Motor Imagery Detection

机构 / 日期：Rao Z, Zhu J, Lu Z, Zhang R, Li K, Guan Z, Li Y  |  2024-11-18

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.1109/TNSRE.2024.3502135

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0200 · 基于卷积神经网络与度量学习的跨受试者可穿戴 P300 脑机接口

英文原题：Subject-Independent Wearable P300 Brain-Computer Interface Based on Convolutional Neural Network and Metric Learning

机构 / 日期：Hu L, Gao W, Lu Z, Shan C, Ma H, Zhang W, Li Y  |  2024-09-25

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.1109/TNSRE.2024.3457502

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0202 · IpsiHand 偏瘫卒中患者全国全远程居家研究

英文原题：National Fully Remote Use of IpsiHand Device in Hemiparetic Stroke

机构 / 日期：Neurolutions, Inc.  |  2023-07-28

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（clinicaltrials.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

## 方法、算法、验证与综述

### S0049 · 干式 EEG 电极

英文原题：Dry EEG Electrodes

机构 / 日期：Lopez-Gordo et al.  |  2014

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  mirror_allowed  |  already_present  |  translated

DOI：10.3390/s140712847

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0050 · 干电极无线 EEG 系统与湿电极有线 EEG 系统的系统比较

英文原题：Systematic comparison between a wireless EEG system with dry electrodes and a wired EEG system with wet electrodes

机构 / 日期：not_public  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.neuroimage.2018.09.012

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0051 · EEG 记录用半干电极综述

英文原题：Review of semi-dry electrodes for EEG recording

机构 / 日期：not_public  |  2020

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/abbd50

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0052 · 无源与有源干式 EEG 电极的阻抗和噪声：综述

英文原题：Impedance and Noise of Passive and Active Dry EEG Electrodes: A Review

机构 / 日期：not_public  |  2020

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.1109/jsen.2020.3012394

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0053 · 选择 MUSE：用于 ERP 研究的低成本便携式 EEG 系统验证

英文原题：Choosing MUSE: Validation of a low-cost portable EEG system for ERP research

机构 / 日期：Krigolson et al.  |  2017

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.3389/fnins.2017.00109

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0054 · 干电极 EEG 的信号质量及其与接触阻抗的关系

英文原题：Signal Quality in Dry Electrode EEG and Relation to Contact Impedance

机构 / 日期：not_public  |  2014

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.5220/0004738700120022

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0056 · 可穿戴 EEG 的未来：耳 EEG 技术及应用综述

英文原题：The future of wearable EEG: a review of ear-EEG technology and applications

机构 / 日期：not_public  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/acfcda

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0057 · 新兴 EEG 设备的信号质量评估

英文原题：Signal Quality Evaluation of Emerging EEG Devices

机构 / 日期：Raduntz  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  mirror_allowed  |  already_present  |  translated

DOI：10.3389/fphys.2018.00098

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0058 · 无线 EEG：系统与研究综述

英文原题：Wireless EEG: A survey of systems and studies

机构 / 日期：not_public  |  2022

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.neuroimage.2022.119774

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0059 · 可穿戴 EEG 及其扩展

英文原题：Wearable EEG and beyond

机构 / 日期：not_public  |  2019

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1007/s13534-018-00093-6

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0060 · 脑机接口应用中开源硬件 EEG 放大器与医用级设备的比较

英文原题：Comparison of an Open-hardware EEG Amplifier with Medical Grade Device in BCI Applications

机构 / 日期：not_public  |  2016

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.5220/0005954501050114

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0061 · 连续波 fNIRS 仪器与方法综述

英文原题：Review on continuous wave fNIRS instrumentation and methodology

机构 / 日期：Scholkmann et al.  |  2014

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.neuroimage.2013.05.004

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0062 · 自然环境中可穿戴 fNIRS 应用综述

英文原题：Review on the Use of Wearable fNIRS in Naturalistic Environments

机构 / 日期：not_public  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1111/jpr.12206

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0063 · fNIRS 论文发表最佳实践

英文原题：Best practices for fNIRS publications

机构 / 日期：Yucel et al.  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1117/1.nph.8.1.012101

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0064 · 可穿戴一体化 EEG-fNIRS 技术：综述

英文原题：Wearable Integrated EEG-fNIRS Technologies: A Review

机构 / 日期：not_public  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  mirror_allowed  |  already_present  |  translated

DOI：10.3390/s21186106

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0065 · 脑机接口中混合 EEG-fNIRS 的系统综述

英文原题：Systematic review on hybrid EEG-fNIRS in BCI

机构 / 日期：not_public  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.bspc.2021.102595

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0066 · 用于同步多模态记录的实验室流媒体层

英文原题：The lab streaming layer for synchronized multimodal recording

机构 / 日期：Kothe et al.  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.1162/imag.a.136

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0068 · EEG 同步多模态记录中的两个常见问题：抖动与延迟

英文原题：Two common issues in synchronized multimodal recordings with EEG: jitter and latency

机构 / 日期：not_public  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.neures.2023.12.003

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0082 · 列车运行噪声暴露下驾驶行为调制的功能性脑网络架构

英文原题：The architecture of functional brain network modulated by driving under train running noise exposure.

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  mirror_allowed  |  already_present  |  translated

DOI：10.1371/journal.pone.0306729

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0083 · 基于稳态视觉诱发电位的无创脑机接口作为肌萎缩侧索硬化症患者通信辅助工具的初步研究

英文原题：A preliminary study of steady-state visually-evoked potential-based non-invasive brain-computer interface technology as a communication aid for patients with amyotrophic lateral sclerosis.

机构 / 日期：not_public  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.21037/qims-24-1643

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0086 · NirSmart-3000A 在一项独立研究中的应用

英文原题：NirSmart-3000A use in an independent study

机构 / 日期：not_public  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41598-025-99573-w

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0087 · NirSmart-6000A 在一项独立研究中的应用

英文原题：NirSmart-6000A use in an independent study

机构 / 日期：not_public  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.2147/jpr.s492361

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0099 · EEG Conformer 脑电解码模型

英文原题：EEG Conformer

机构 / 日期：Song et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/tnsre.2022.3230250

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0100 · EEGNet 脑电卷积神经网络

英文原题：EEGNet

机构 / 日期：Lawhern et al.  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/aace8c

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0101 · 用于 EEG 解码的深层与浅层卷积网络

英文原题：Deep and shallow ConvNets for EEG decoding

机构 / 日期：Schirrmeister et al.  |  2017

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1002/hbm.23730

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0102 · BENDR：利用 Transformer 和对比式自监督学习从海量 EEG 数据中学习

英文原题：BENDR: Using transformers and a contrastive self-supervised learning task to learn from massive amounts of EEG data

机构 / 日期：Kostas et al.  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.3389/fnhum.2021.653659

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0105 · 基于机器学习的科学研究中的数据泄漏与可复现性危机

英文原题：Leakage and the reproducibility crisis in ML-based science

机构 / 日期：Kapoor and Narayanan  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.patter.2023.100804

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0107 · 52 名受试者运动想象 EEG 数据集及分析

英文原题：EEG dataset and analysis for motor imagery in 52 subjects

机构 / 日期：Cho et al.  |  2017

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1093/gigascience/gix034

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0109 · OpenBMI：脑机接口实时数据分析工具箱

英文原题：OpenBMI: a real-time data analysis toolbox for brain-computer interfaces

机构 / 日期：Lee et al.  |  2019

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1093/gigascience/giz002

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0110 · 想象手部运动时单试次 EEG 的最优空间滤波

英文原题：Optimal spatial filtering of single trial EEG during imagined hand movement

机构 / 日期：Ramoser et al.  |  2000

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/86.895946

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0111 · 滤波器组共同空间模式算法

英文原题：Filter Bank Common Spatial Pattern algorithm

机构 / 日期：Ang et al.  |  2012

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  mirror_allowed  |  already_present  |  translated

DOI：10.3389/fnins.2012.00039

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0112 · 用于增强诱发电位的 xDAWN 算法：在脑机接口中的应用

英文原题：xDAWN algorithm to enhance evoked potentials: application to brain-computer interface.

机构 / 日期：Rivet et al.  |  2009

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/tbme.2009.2012869

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0113 · 基于 EEG 的脑机接口分类算法综述：十年更新

英文原题：A review of classification algorithms for EEG-based brain-computer interfaces: a 10 year update

机构 / 日期：Lotte et al.  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/aab2f2

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0114 · 基于 EEG 的脑机接口黎曼几何：入门与综述

英文原题：Riemannian geometry for EEG-based BCI: a primer and review

机构 / 日期：Congedo et al.  |  2017

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1080/2326263x.2017.1297192

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0115 · 脑机接口迁移学习：欧氏对齐

英文原题：Transfer learning for brain-computer interfaces: Euclidean Alignment

机构 / 日期：He and Wu  |  2019

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/tbme.2019.2913914

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0116 · 用于脑机接口迁移学习的黎曼 Procrustes 分析

英文原题：Riemannian Procrustes analysis for transfer learning in BCI

机构 / 日期：Rodrigues et al.  |  2019

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/tbme.2018.2889705

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0117 · 重新审视基于 EEG 的脑机接口迁移学习中的欧氏对齐

英文原题：Revisiting Euclidean alignment for transfer learning in EEG-based BCIs

机构 / 日期：not_public  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1088/1741-2552/addd49

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0118 · 基于 EEG 的脑机接口迁移学习综述

英文原题：Transfer learning for EEG-based brain-computer interfaces: a review

机构 / 日期：Wu et al.  |  2020

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/tcds.2020.3007453

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0120 · PREP 流水线：大规模 EEG 分析的标准化预处理

英文原题：PREP pipeline: standardized preprocessing for large-scale EEG analysis

机构 / 日期：Bigdely-Shamlo et al.  |  2015

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.3389/fninf.2015.00016

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0121 · Autoreject：MEG 与 EEG 的自动伪迹剔除

英文原题：Autoreject: automated artifact rejection for MEG and EEG

机构 / 日期：Jas et al.  |  2017

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.neuroimage.2017.06.030

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0122 · DISCOVER-EEG 脑电数据处理工具

英文原题：DISCOVER-EEG

机构 / 日期：Pernet et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41597-023-02525-0

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0123 · 混合脑机接口综述

英文原题：Hybrid brain-computer interfaces: review

机构 / 日期：Pfurtscheller et al.  |  2013

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1155/2013/187024

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0124 · 混合脑机接口技术与应用

英文原题：Hybrid brain-computer interface techniques and applications

机构 / 日期：Hong and Khan  |  2017

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.3389/fnbot.2017.00035

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0125 · 脑机接口用于卒中后运动康复：荟萃分析

英文原题：Brain-computer interfaces for post-stroke motor rehabilitation: a meta-analysis.

机构 / 日期：Cervera et al.  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1002/acn3.544

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0127 · 基于 EEG 的脑机接口深度学习：Transformer 模型的优势、挑战与应用

英文原题：Deep Learning in EEG-Based BCIs: Transformer Models Advantages Challenges and Applications

机构 / 日期：Roy et al.  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/access.2023.3329678

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0129 · 脑响应神经刺激治疗局灶性癫痫的九年前瞻性疗效与安全性

英文原题：Nine-year prospective efficacy and safety of brain-responsive neurostimulation for focal epilepsy

机构 / 日期：Nair et al.  |  2020

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1212/wnl.0000000000010154

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0133 · ERP CORE 事件相关电位基准数据集

英文原题：ERP CORE

机构 / 日期：Kappenman et al.  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.neuroimage.2020.117465

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0134 · 阿尔茨海默病、额颞叶痴呆及健康受试者的头皮 EEG 记录数据集

英文原题：A dataset of scalp EEG recordings of Alzheimer disease frontotemporal dementia and healthy subjects

机构 / 日期：Miltiadous et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  mirror_allowed  |  failed  |  not_available

DOI：10.3390/data8060095

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0137 · 天普大学医院 EEG 语料库

英文原题：Temple University Hospital EEG Corpus

机构 / 日期：Harati et al.  |  2016

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：10.3389/fnins.2016.00196

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0141 · DICE-net 在 ds004504 上的分类

英文原题：DICE-net classification on ds004504

机构 / 日期：Miltiadous et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/access.2023.3294618

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0142 · Chisco：用于想象言语解码的 EEG 脑机接口数据集

英文原题：Chisco: an EEG-based BCI dataset for decoding of imagined speech

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41597-024-04114-1

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0143 · 通道反射：基于知识驱动的 EEG 脑机接口数据增强

英文原题：Channel reflection: Knowledge-driven data augmentation for EEG-based BCIs

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.neunet.2024.106351

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0157 · 理解心理疲劳及其检测：评估方法与工具的比较分析

英文原题：Understanding mental fatigue and its detection: a comparative analysis of assessments and tools

机构 / 日期：Kunasegaran et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  mirror_allowed  |  already_present  |  translated

DOI：10.7717/peerj.15744

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0186 · 脑星云：通过血管内神经记录与刺激实现微创脑机接口

英文原题：The brain nebula: minimally invasive BCI by endovascular neural recording and stimulation

机构 / 日期：not_public  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1136/jnis-2023-021296

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0187 · 采用超薄基底的柔性神经植入体

英文原题：A flexible neural implant with ultrathin substrate

机构 / 日期：not_public  |  2022

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41378-022-00464-1

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0193 · 用于运动想象脑机接口的多日高质量 EEG 数据集

英文原题：A multi-day and high-quality EEG dataset for motor imagery brain-computer interface

机构 / 日期：Yang B, Rong F, Xie Y, Li D, Zhang J, Li F, Shi G, Gao X  |  2025-03-23

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  mirror_allowed  |  already_present  |  review_required

DOI：10.1038/s41597-025-04826-y

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0194 · 脑机接口康复与缺血性卒中上肢运动功能：随机对照试验

英文原题：Rehabilitation with brain-computer interface and upper limb motor function in ischemic stroke: A randomized controlled trial

机构 / 日期：Wang A et al.  |  2024-04-19

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1016/j.medj.2024.02.014

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0195 · 脑机接口训练对卒中后上肢康复的影响：荟萃分析

英文原题：Effects of brain-computer interface based training on post-stroke upper-limb rehabilitation: a meta-analysis

机构 / 日期：Li D, Li R, Song Y, Qin W, Sun G, Liu Y, Bao Y, Liu L, Jin L  |  2025-03-03

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  mirror_allowed  |  already_present  |  not_permitted

DOI：10.1186/s12984-025-01588-x

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文无

### S0196 · 非侵入式脑机接口：技术现状与趋势

英文原题：Non-Invasive Brain-Computer Interfaces: State of the Art and Trends

机构 / 日期：Edelman BJ, Zhang S, Schalk G, Brunner P, Muller-Putz G, Guan C, He B  |  2025-01-28

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  mirror_allowed  |  already_present  |  review_required

DOI：10.1109/RBME.2024.3449790

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0198 · 面向脑机接口应用的消费级无线 EEG 系统评估

英文原题：Evaluation of consumer-grade wireless EEG systems for brain-computer interface applications

机构 / 日期：Lee S, Kim M, Ahn M  |  2024-08-13

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1007/s13534-024-00416-w

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0203 · 运动想象脑机接口结合功能性电刺激治疗卒中后重度上肢瘫痪：随机对照先导试验

英文原题：Brain computer interface training with motor imagery and functional electrical stimulation for patients with severe upper limb paresis after stroke: a randomized controlled pilot trial

机构 / 日期：Brunner I, Lundquist CB, Pedersen AR, Spaich EG, Dosen S, Savic A  |  2024-01-20

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  mirror_allowed  |  already_present  |  review_required

DOI：10.1186/s12984-024-01304-1

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

## 数据集、软件与开放项目

### S0067 · Lab Streaming Layer 项目文档

英文原题：Lab Streaming Layer project documentation

机构 / 日期：LSL project  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（labstreaminglayer.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0073 · Mentalab Explore 官方产品联系方式与 explorepy 文档

英文原题：Mentalab Explore official product contact and explorepy documentation

机构 / 日期：Mentalab  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（mentalab.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0075 · OpenBCI Cyton 规格与软件库

英文原题：OpenBCI Cyton specifications and library

机构 / 日期：OpenBCI  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（docs.openbci.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0078 · Neurosity Crown 脑电设备与开发套件

英文原题：Neurosity Crown product and SDK

机构 / 日期：Neurosity  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（neurosity.co）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0108 · MOABB 数据集概览

英文原题：MOABB Dataset Summary

机构 / 日期：MOABB project  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（moabb.neurotechx.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0130 · PhysioNet EEG 运动执行/运动想象数据集 v1.0.0

英文原题：PhysioNet EEG Motor Movement/Imagery Dataset v1.0.0

机构 / 日期：PhysioNet  |  not_public

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.13026/c28g6p

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0131 · CHB-MIT 头皮 EEG 数据库 v1.0.0

英文原题：CHB-MIT Scalp EEG Database v1.0.0

机构 / 日期：PhysioNet  |  not_public

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.13026/c2k01r

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0132 · 扩展版 Sleep-EDF

英文原题：Sleep-EDF Expanded

机构 / 日期：PhysioNet  |  not_public

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.13026/c2x676

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0135 · OpenNeuro ds004504 数据集 v1.0.8

英文原题：OpenNeuro ds004504 v1.0.8

机构 / 日期：OpenNeuro  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  already_present  |  translated

DOI：10.18112/openneuro.ds004504.v1.0.8

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0136 · OpenNeuro ds003061 数据集 v1.1.1

英文原题：OpenNeuro ds003061 v1.1.1

机构 / 日期：OpenNeuro  |  not_public

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  downloaded  |  translated

DOI：10.18112/openneuro.ds003061.v1.1.1

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0144 · MNE-Python 代码仓库与 API 文档

英文原题：MNE-Python repository and API documentation

机构 / 日期：MNE maintainers  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  failed  |  not_available

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0145 · MOABB 代码仓库与 API 文档

英文原题：MOABB repository and API documentation

机构 / 日期：NeuroTechX  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  downloaded  |  translated

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0146 · Braindecode 代码仓库与文档

英文原题：Braindecode repository and documentation

机构 / 日期：Braindecode maintainers  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  downloaded  |  translated

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0147 · EEGLAB 代码仓库与文档

英文原题：EEGLAB repository and documentation

机构 / 日期：SCCN  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0148 · FieldTrip 代码仓库与文档

英文原题：FieldTrip repository and documentation

机构 / 日期：FieldTrip maintainers  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  downloaded  |  translated

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0149 · BCI2000 官方二进制文件与文档

英文原题：BCI2000 official binaries and documentation

机构 / 日期：BCI2000 project  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（bci2000.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0150 · liblsl 代码仓库与文档

英文原题：liblsl repository and documentation

机构 / 日期：SCCN and LSL maintainers  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0151 · BrainFlow 代码仓库与文档

英文原题：BrainFlow repository and documentation

机构 / 日期：BrainFlow maintainers  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0152 · NeuroTechX EEG-ExPy 代码仓库

英文原题：NeuroTechX EEG-ExPy repository

机构 / 日期：NeuroTechX  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  downloaded  |  translated

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0153 · pyRiemann 代码仓库与文档

英文原题：pyRiemann repository and documentation

机构 / 日期：pyRiemann maintainers  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  downloaded  |  translated

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0154 · MNE-BIDS 代码仓库与文档

英文原题：MNE-BIDS repository and documentation

机构 / 日期：MNE maintainers  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  downloaded  |  translated

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0155 · Autoreject 代码仓库

英文原题：Autoreject repository

机构 / 日期：Autoreject maintainers  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  downloaded  |  translated

DOI：无

原始链接：打开原始来源（github.com）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

### S0156 · OpenNeuro ds003029 v1.0.5 多中心癫痫 iEEG 数据集

英文原题：OpenNeuro ds003029 v1.0.5 Epilepsy-iEEG-Multicenter

机构 / 日期：OpenNeuro  |  not_public

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  mirror_allowed  |  already_present  |  translated

DOI：10.18112/openneuro.ds003029.v1.0.5

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像可用（随交付目录）  |  译文可用（AI 辅助，随交付目录）

## 设备、厂商、工程资料与采购

### S0069 · actiCHamp Plus 与 R-Net 官方产品信息

英文原题：actiCHamp Plus and R-Net official product information

机构 / 日期：Brain Products  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（pressrelease.brainproducts.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0070 · g.HIamp 官方产品页

英文原题：g.HIamp official product page

机构 / 日期：g.tec  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gtec.at）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0071 · eego mylab 官方产品页

英文原题：eego mylab official product page

机构 / 日期：ANT Neuro  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（ant-neuro.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0072 · BioSemi 采样率常见问题

英文原题：BioSemi sampling-rate FAQ

机构 / 日期：BioSemi  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（biosemi.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0074 · OpenBCI Cyton 8 通道生物传感板产品页

英文原题：OpenBCI Cyton 8-channel biosensing board product page

机构 / 日期：OpenBCI  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（shop.openbci.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0076 · OpenBCI 一体化生物传感研发套装产品页

英文原题：OpenBCI All-in-One Biosensing R&D Bundle product page

机构 / 日期：OpenBCI  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（shop.openbci.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0077 · Emotiv EPOC X 产品页

英文原题：Emotiv EPOC X product page

机构 / 日期：Emotiv  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（emotiv.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0079 · Muse 2 产品与开发者页面

英文原题：Muse 2 product and developer pages

机构 / 日期：InteraXon  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（choosemuse.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0080 · Unicorn Hybrid Black 官方产品页

英文原题：Unicorn Hybrid Black official product page

机构 / 日期：g.tec  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gtec.at）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0081 · NeuSen W 与 Hub 官方产品页

英文原题：NeuSen W and Hub official product pages

机构 / 日期：Neuracle  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（neuracle.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0084 · NIRSport2 官方产品与询价联系

英文原题：NIRSport2 official product and quote contact

机构 / 日期：NIRx  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nirx.net）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0085 · Brite 官方产品页

英文原题：Brite official product page

机构 / 日期：Artinis  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（artinis.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0088 · ADS1299 产品页与数据手册

英文原题：ADS1299 product page and datasheet

机构 / 日期：Texas Instruments  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（ti.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0090 · ISO7741 增强型数字隔离器数据手册

英文原题：ISO7741 reinforced digital isolator datasheet

机构 / 日期：Texas Instruments  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（ti.com）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0094 · Neuracle 医用 EEG 产品页

英文原题：Neuracle medical EEG product page

机构 / 日期：Neuracle  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（neuracle.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0095 · 无线数字 EEG 采集系统中标公告 MT-24-04031

英文原题：Wireless digital EEG acquisition system award notice MT-24-04031

机构 / 日期：Shanghai University of Medicine and Health Sciences  |  2024-05-11

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（sumhs.edu.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0096 · CH592 产品页与数据手册

英文原题：CH592 product page and datasheet

机构 / 日期：Nanjing Qinheng Microelectronics  |  2026

证据 / 权限 / 状态：证据 D  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（wch.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0097 · 华南理工大学 EEG 生理采集与刺激系统中标公告

英文原题：SCUT EEG physiological acquisition and stimulation systems award notice

机构 / 日期：China Government Procurement Network  |  2024-11-13

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（ccgp.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

## 标准、监管、政策、法律与伦理

### S0035 · FDA 510(k) K242618：Layer 7-T 脑电设备

英文原题：FDA 510(k) K242618 Layer 7-T

机构 / 日期：US FDA  |  2025-03-30

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（api.fda.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0037 · 用于瘫痪或截肢患者的植入式脑机接口设备：FDA 最终指南发布

英文原题：Implanted BCI devices for paralysis or amputation: FDA final guidance availability

机构 / 日期：US FDA  |  2021

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（federalregister.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0038 · 欧盟医疗器械法规 EU 2017/745

英文原题：Regulation EU 2017/745 on medical devices

机构 / 日期：European Union  |  2017

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（eur-lex.europa.eu）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0089 · ISO 10993-1:2018 医疗器械生物学评价

英文原题：ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices

机构 / 日期：ISO  |  2018

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（iso.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0091 · IEC 60601-2-26 脑电图机专用要求

英文原题：IEC 60601-2-26 electroencephalographs particular requirements

机构 / 日期：IEC  |  not_public

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（webstore.iec.ch）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0092 · IEC 60601-1 医用电气设备通用要求

英文原题：IEC 60601-1 medical electrical equipment general requirements

机构 / 日期：IEC  |  not_public

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（webstore.iec.ch）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0093 · IEC 60601-1-2 医用电气设备 EMC 要求

英文原题：IEC 60601-1-2 medical electrical equipment EMC requirements

机构 / 日期：IEC  |  not_public

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（webstore.iec.ch）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0138 · BIDS EEG 规范

英文原题：BIDS EEG specification

机构 / 日期：BIDS maintainers  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（bids-specification.readthedocs.io）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0139 · BIDS iEEG 规范

英文原题：BIDS iEEG specification

机构 / 日期：BIDS maintainers  |  2025

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（bids-specification.readthedocs.io）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0160 · 医疗器械监督管理条例（国务院令第739号）

英文原题：医疗器械监督管理条例（国务院令第739号）

机构 / 日期：国务院  |  2021-03-18

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0161 · 医疗器械注册与备案管理办法（市场监管总局令第47号）

英文原题：医疗器械注册与备案管理办法（市场监管总局令第47号）

机构 / 日期：国家市场监督管理总局  |  2021-08-26

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0162 · 涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法

英文原题：涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法

机构 / 日期：国家卫生健康委等四部门  |  2023-02-18

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0163 · 科技伦理审查办法（试行）

英文原题：科技伦理审查办法（试行）

机构 / 日期：科技部等十部门  |  2023-09-07

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0164 · 脑机接口研究伦理指引发布页及附件

英文原题：脑机接口研究伦理指引发布页及附件

机构 / 日期：国家科技伦理委员会  |  2024-02-06

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0165 · 人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）

英文原题：人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）

机构 / 日期：工业和信息化部等十部门  |  2026-04-02

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（miit.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0166 · 中华人民共和国人类遗传资源管理条例

英文原题：中华人民共和国人类遗传资源管理条例

机构 / 日期：国务院  |  2019-06-10

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0167 · 人类遗传资源管理条例实施细则

英文原题：人类遗传资源管理条例实施细则

机构 / 日期：科学技术部  |  2023-05-26

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0168 · 中华人民共和国个人信息保护法

英文原题：中华人民共和国个人信息保护法

机构 / 日期：全国人民代表大会常务委员会  |  2021-08-20

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（npc.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0169 · 中华人民共和国数据安全法

英文原题：中华人民共和国数据安全法

机构 / 日期：全国人民代表大会常务委员会  |  2021-06-10

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（npc.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0170 · 医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版）

英文原题：医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版）

机构 / 日期：国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心  |  2022-03-09

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nmpa.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0171 · 医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版）

英文原题：医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版）

机构 / 日期：国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心  |  2022-03-09

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nmpa.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0172 · 工信部公告2025年第11号：成立脑机接口标准化技术委员会 MIIT/TC4

英文原题：工信部公告2025年第11号：成立脑机接口标准化技术委员会 MIIT/TC4

机构 / 日期：工业和信息化部  |  2025-06-12

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（miit.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0173 · 关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见

英文原题：关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见

机构 / 日期：工业和信息化部等七部门  |  2025-07-30

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（miit.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0174 · 脑电数据格式等5项通信行业标准报批公示

英文原题：脑电数据格式等5项通信行业标准报批公示

机构 / 日期：工业和信息化部  |  2026-06-25

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（miit.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0188 · 医疗器械临床评价技术指导原则等5项技术指导原则通告（2021年第73号）

英文原题：医疗器械临床评价技术指导原则等5项技术指导原则通告（2021年第73号）

机构 / 日期：国家药品监督管理局  |  2021-09-28

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nmpa.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0189 · 医疗器械临床试验质量管理规范（2022年第28号公告）

英文原题：医疗器械临床试验质量管理规范（2022年第28号公告）

机构 / 日期：国家药品监督管理局和国家卫生健康委员会  |  2022-03-31

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nmpa.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0190 · 创新医疗器械特别审查程序（2018年第83号公告）

英文原题：创新医疗器械特别审查程序（2018年第83号公告）

机构 / 日期：国家药品监督管理局  |  2018-11-05

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nmpa.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0201 · FDA De Novo DEN200046：Neurolutions 上肢康复系统分类记录

英文原题：FDA De Novo DEN200046 — Neurolutions Upper Extremity Rehabilitation System

机构 / 日期：U.S. Food and Drug Administration  |  2021-04-23

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（api.fda.gov）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0204 · 信息技术 脑机接口 参考架构

英文原题：Information technology—Brain-computer Interfaces—Reference architecture

机构 / 日期：State Administration for Market Regulation / Standardization Administration of China  |  2026-01-28

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（openstd.samr.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0205 · 信息技术 脑机接口 多模态数据格式

英文原题：Information technology—Brain-computer interfaces—Multi-modal data format

机构 / 日期：State Administration for Market Regulation / Standardization Administration of China  |  2026-01-28

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（openstd.samr.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0206 · 信息技术 脑机接口 视觉诱发电位数据编解码

英文原题：Information technology—Brain-computer interfaces—Visual evoked potential data coding and decoding

机构 / 日期：State Administration for Market Regulation / Standardization Administration of China  |  2026-03-31

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（openstd.samr.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0207 · 工业和信息化部 2026 年 6 月 25 日五项通信行业标准报批公示

英文原题：MIIT 2026-06-25 notice of five communications industry-standard submissions

机构 / 日期：Ministry of Industry and Information Technology  |  2026-06-25

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  metadata_only  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（miit.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0208 · 医疗器械监督管理条例

英文原题：Regulation on the Supervision and Administration of Medical Devices

机构 / 日期：State Council  |  2021-03-18

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0209 · 医疗器械注册与备案管理办法

英文原题：Measures for the Administration of Medical Device Registration and Filing

机构 / 日期：National Medical Products Administration  |  2021-08-26

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nmpa.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0210 · 中华人民共和国标准化法

英文原题：Standardization Law of the People's Republic of China

机构 / 日期：Standing Committee of the National People's Congress  |  2017-11-04

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0211 · 中华人民共和国个人信息保护法

英文原题：Personal Information Protection Law of the People's Republic of China

机构 / 日期：Standing Committee of the National People's Congress  |  2021-08-20

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（npc.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0212 · 中华人民共和国数据安全法

英文原题：Data Security Law of the People's Republic of China

机构 / 日期：Standing Committee of the National People's Congress  |  2021-06-10

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（npc.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0213 · 中华人民共和国网络安全法

英文原题：Cybersecurity Law of the People's Republic of China

机构 / 日期：Standing Committee of the National People's Congress  |  2016-11-07

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（cac.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0214 · 人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）

英文原题：Trial Measures for Artificial Intelligence Science and Technology Ethics Review and Services

机构 / 日期：Ten departments  |  2026-04-02

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（miit.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0215 · 欧盟医疗器械法规（EU）2017/745

英文原题：Regulation (EU) 2017/745 on medical devices

机构 / 日期：European Parliament and Council  |  2017-05-05

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（eur-lex.europa.eu）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0216 · 国家药监局关于发布《脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则》等2项医疗器械产品指导原则的通告（2026年第24号）

英文原题：NMPA Announcement No. 24 of 2026 on Issuing the Guiding Principles for Classification of Brain-Computer Interface Medical Device Products and Two Other Medical Device Product Guiding Principles

机构 / 日期：National Medical Products Administration  |  2026-06-30

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nmpa.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0217 · 脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则

英文原题：Guiding Principles for Classification of Brain-Computer Interface Medical Device Products

机构 / 日期：National Medical Products Administration  |  2026-06-30

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（yjj.sh.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0218 · 脑机接口医疗器械通用名称命名指导原则

英文原题：Guiding Principles for Generic Naming of Brain-Computer Interface Medical Devices

机构 / 日期：National Medical Products Administration  |  2026-06-30

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（yjj.sh.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0220 · 采用脑机接口技术的医疗器械 术语

英文原题：Medical devices using brain-computer interface technology—Terminology

机构 / 日期：National Medical Products Administration  |  2025-09-17

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nifdc.org.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0221 · 采用脑机接口技术的医疗器械 具备闭环功能的植入式神经刺激器 感知与响应性能测试方法

英文原题：Medical devices using brain-computer interface technology—Implantable neurostimulators with closed-loop function—Sensing and response performance test methods

机构 / 日期：National Medical Products Administration  |  2025-10-22

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nifdc.org.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

## 其他研究与项目资料

### S0012 · 作者更正：用于言语解码与虚拟形象控制的高性能神经假体

英文原题：Author Correction: A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar control.

机构 / 日期：Metzger et al.  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1038/s41586-024-07735-z

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0098 · 面向开放科学的最大规模 EEG 脑机接口可复现性研究：MOABB 基准

英文原题：The largest EEG-based BCI reproducibility study for open science: the MOABB benchmark

机构 / 日期：Chevallier et al.  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（arxiv.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0103 · BIOT：用于真实环境跨数据学习的生物信号 Transformer

英文原题：BIOT: Biosignal Transformer for Cross-data Learning in the Wild

机构 / 日期：Yang et al.  |  2023

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.52202/075280-3420

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0104 · LaBraM 大规模脑活动模型

英文原题：LaBraM

机构 / 日期：Jiang et al.  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.48550/arxiv.2405.18765

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0106 · Neuro-GPT：迈向 EEG 基础模型

英文原题：Neuro-GPT: Towards a Foundation Model for EEG

机构 / 日期：Cui et al.  |  2024

证据 / 权限 / 状态：证据 B  |  metadata_only  |  skipped_metadata_only  |  not_permitted

DOI：10.1109/isbi56570.2024.10635453

原始链接：打开原始来源（doi.org）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0185 · WRS01 第二名参与者生活场景应用披露

英文原题：WRS01 second participant life-scenario application disclosure

机构 / 日期：Chinese Academy of Sciences Institute of Neuroscience  |  2025-12-16

证据 / 权限 / 状态：证据 C  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（ion.ac.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无

### S0219 · 脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则解读

英文原题：Interpretation of the Guiding Principles for Classification of Brain-Computer Interface Medical Device Products

机构 / 日期：National Medical Products Administration  |  2026-06-30

证据 / 权限 / 状态：证据 A  |  manual_review  |  skipped_manual_review  |  not_permitted

DOI：无

原始链接：打开原始来源（nmpa.gov.cn）

镜像 / 译文：镜像无  |  译文无